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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne
Zamawiający: NZOZ GPLR sp. j.

	Pełna nazwa oferowanego aparatu USG
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	
	APARAT, KONSTRUKCJA I PARAMETRY PODSTAWOWE
	
	

	1.
	Aparat fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do pracy; rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026
	TAK / min. 2026
	

	2.
	Aparat dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta
	TAK
	

	3.
	Fabrycznie wbudowany kolorowy monitor LED o przekątnej co najmniej 21 cali
	TAK / ≥ 21 cali
	

	4.
	Panel dotykowy o przekątnej co najmniej 14 cali, z możliwością personalizacji przez użytkownika; menu dostępne w języku polskim
	TAK / ≥ 14 cali
	

	5.
	Konsola aparatu ruchoma w płaszczyznach góra–dół oraz lewo–prawo
	TAK
	

	6.
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej
	≥ 8 000 000 kanałów procesowych
	

	7.
	Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień
	TAK
	

	8.
	Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic obrazowych
	Co najmniej 1–22 MHz
	

	9.
	Liczba aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych
	≥ 4
	

	10.
	Dysk twardy
	≥ 512 GB
	

	11.
	Głębokość penetracji
	Zakres co najmniej 2–55 cm
	

	12.
	Wyświetlany zakres pola obrazowego
	Zakres co najmniej 0–55 cm
	

	13.
	Maksymalna prędkość obrazowania
	≥ 5000 fps
	

	14.
	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°
	TAK
	

	
	ARCHIWIZACJA I FUNKCJE OBRAZOWANIA
	
	

	15.
	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania
	TAK
	

	16.
	Funkcja powiększenia znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca na bardzo precyzyjne pomiary bez powiększania obszaru zainteresowania; okno powiększenia wyświetlane poza obrazem diagnostycznym
	TAK
	

	17.
	Oprogramowanie do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów nieznacznie różniących się echogenicznością od otaczających tkanek, poprawiające wizualizację struktur anatomicznych i rozdzielczość obrazów
	TAK
	

	18.
	Zaawansowany filtr redukcji szumów specklowych, poprawiający obrazowanie w trybie 2D i jednocześnie uwydatniający granice tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, XRES lub rozwiązanie równoważne)
	TAK
	

	19.
	Zaawansowany tryb dopplerowski do detekcji i obrazowania mikronaczyń, inny niż Color Doppler lub Power Doppler, z możliwością usunięcia tła obrazu, aby w obszarze ROI widoczne były wyłącznie naczynia
	TAK
	

	20.
	Tryb obrazowania mikronaczyń aktywny co najmniej w aplikacjach: małe narządy, jama brzuszna, MSK i OB; możliwość wyliczenia współczynnika VI (Vascular Index) z obszaru zaznaczonego przez użytkownika
	TAK
	

	21.
	Opcja komunikacji DICOM 3.0
	TAK
	

	22.
	Funkcja pseudotrójwymiarowej wizualizacji przepływu, ułatwiająca intuicyjne zrozumienie struktury przepływu krwi i małych naczyń w obrazowaniu 2D
	TAK
	

	23.
	Doppler fali ciągłej (CW) wraz z pomiarami kardiologicznymi
	TAK
	

	
	OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE
	
	

	24.
	Funkcja oparta na technologii Deep Learning, wykrywająca w czasie rzeczywistym podczas skanowania wątroby podejrzane obszary i wyświetlająca lokalizację zmian chorobowych
	TAK
	

	25.
	Funkcja Deep Learning umożliwiająca wykrywanie co najmniej następujących zmian: naczyniak, ogniskowy przerost guzkowy, gruczolak wątrobowokomórkowy, ogniskowe odkładanie tłuszczu, ropień eozynofilowy, rak wątrobowokomórkowy, przerzuty oraz wewnątrzwątrobowy rak dróg żółciowych
	TAK
	

	26.
	Moduł dedykowany do badania tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym i półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz klasyfikację według leksykonu TIRADS
	TAK
	

	27.
	Dedykowany raport z badania tarczycy
	TAK
	

	
	WYPOSAŻENIE
	
	

	28.
	Videoprinter wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy
	TAK
	

	
	GŁOWICA LINIOWA
	
	

	29.
	Głowica liniowa wykonana w technologii Single Crystal lub matrycowej, przeznaczona do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych i brzusznych
	TAK
	

	30.
	Zakres częstotliwości pracy głowicy liniowej
	Co najmniej 2–9 MHz
	

	31.
	Liczba elementów głowicy liniowej
	≥ 190
	

	32.
	Szerokość skanu głowicy liniowej
	≥ 44 mm
	

	33.
	Możliwość pracy głowicy liniowej z przystawką biopsyjną
	TAK
	

	
	GŁOWICA CONVEX
	
	

	34.
	Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej, przeznaczona do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych
	TAK
	

	35.
	Zakres częstotliwości pracy głowicy convex
	Co najmniej 1–7 MHz
	

	36.
	Liczba elementów głowicy convex
	≥ 192
	

	37.
	Kąt skanowania głowicy convex
	≥ 65°
	

	
	GŁOWICA PHASED ARRAY
	
	

	38.
	Głowica Phased Array przeznaczona do badań kardiologicznych, TCD i brzusznych
	TAK
	

	39.
	Zakres częstotliwości pracy głowicy Phased Array
	Co najmniej 1–5 MHz
	

	40.
	Liczba elementów głowicy Phased Array
	≥ 80
	

	41.
	Kąt skanowania głowicy Phased Array
	≥ 90°
	

	
	GŁOWICA ENDOWAGINALNA
	
	

	42.
	Głowica endowaginalna przeznaczona do badań ginekologiczno-położniczych
	TAK
	

	43.
	Zakres częstotliwości pracy głowicy endowaginalnej
	Co najmniej 2–11 MHz
	

	44.
	Kąt skanowania głowicy endowaginalnej
	≥ 180°
	

	45.
	Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej do głowicy endowaginalnej
	TAK
	

	46.
	Liczba elementów głowicy endowaginalnej
	≥ 128
	

	
	WYMAGANIA FORMALNE I SERWISOWE
	
	

	47.
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz szkolenie personelu
	TAK
	

	48.
	Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych
	TAK
	

	49.
	Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski
	Min. 24 miesiące
	


Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.
.............................................                         .............................................
miejscowość i data                                              podpis oferenta
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