Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne

Wymagane Parametry Techniczne

Zamawiający: NZOZ GPLR sp. j.

| Pełna nazwa oferowanego aparatu USG | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor – Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametr / warunek | Parametr wymagany | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | APARAT, KONSTRUKCJA I PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do pracy; rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 | TAK / min. 2026 |  |
| 2. | Aparat dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta | TAK |  |
| 3. | Fabrycznie wbudowany kolorowy monitor LED o przekątnej co najmniej 21 cali | TAK / ≥ 21 cali |  |
| 4. | Panel dotykowy o przekątnej co najmniej 14 cali, z możliwością personalizacji przez użytkownika; menu dostępne w języku polskim | TAK / ≥ 14 cali |  |
| 5. | Konsola aparatu ruchoma w płaszczyznach góra–dół oraz lewo–prawo | TAK |  |
| 6. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | ≥ 8 000 000 kanałów procesowych |  |
| 7. | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
| 8. | Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic obrazowych | Co najmniej 1–22 MHz |  |
| 9. | Liczba aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥ 4 |  |
| 10. | Dysk twardy | ≥ 512 GB |  |
| 11. | Głębokość penetracji | Zakres co najmniej 2–55 cm |  |
| 12. | Wyświetlany zakres pola obrazowego | Zakres co najmniej 0–55 cm |  |
| 13. | Maksymalna prędkość obrazowania | ≥ 5000 fps |  |
| 14. | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA I FUNKCJE OBRAZOWANIA |  |  |
| 15. | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania | TAK |  |
| 16. | Funkcja powiększenia znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca na bardzo precyzyjne pomiary bez powiększania obszaru zainteresowania; okno powiększenia wyświetlane poza obrazem diagnostycznym | TAK |  |
| 17. | Oprogramowanie do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów nieznacznie różniących się echogenicznością od otaczających tkanek, poprawiające wizualizację struktur anatomicznych i rozdzielczość obrazów | TAK |  |
| 18. | Zaawansowany filtr redukcji szumów specklowych, poprawiający obrazowanie w trybie 2D i jednocześnie uwydatniający granice tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, XRES lub rozwiązanie równoważne) | TAK |  |
| 19. | Zaawansowany tryb dopplerowski do detekcji i obrazowania mikronaczyń, inny niż Color Doppler lub Power Doppler, z możliwością usunięcia tła obrazu, aby w obszarze ROI widoczne były wyłącznie naczynia | TAK |  |
| 20. | Tryb obrazowania mikronaczyń aktywny co najmniej w aplikacjach: małe narządy, jama brzuszna, MSK i OB; możliwość wyliczenia współczynnika VI (Vascular Index) z obszaru zaznaczonego przez użytkownika | TAK |  |
| 21. | Opcja komunikacji DICOM 3.0 | TAK |  |
| 22. | Funkcja pseudotrójwymiarowej wizualizacji przepływu, ułatwiająca intuicyjne zrozumienie struktury przepływu krwi i małych naczyń w obrazowaniu 2D | TAK |  |
| 23. | Doppler fali ciągłej (CW) wraz z pomiarami kardiologicznymi | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE |  |  |
| 24. | Funkcja oparta na technologii Deep Learning, wykrywająca w czasie rzeczywistym podczas skanowania wątroby podejrzane obszary i wyświetlająca lokalizację zmian chorobowych | TAK |  |
| 25. | Funkcja Deep Learning umożliwiająca wykrywanie co najmniej następujących zmian: naczyniak, ogniskowy przerost guzkowy, gruczolak wątrobowokomórkowy, ogniskowe odkładanie tłuszczu, ropień eozynofilowy, rak wątrobowokomórkowy, przerzuty oraz wewnątrzwątrobowy rak dróg żółciowych | TAK |  |
| 26. | Moduł dedykowany do badania tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym i półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz klasyfikację według leksykonu TIRADS | TAK |  |
| 27. | Dedykowany raport z badania tarczycy | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 28. | Videoprinter wraz z wyposażeniem niezbędnym do pracy | TAK |  |
|  | GŁOWICA LINIOWA |  |  |
| 29. | Głowica liniowa wykonana w technologii Single Crystal lub matrycowej, przeznaczona do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych i brzusznych | TAK |  |
| 30. | Zakres częstotliwości pracy głowicy liniowej | Co najmniej 2–9 MHz |  |
| 31. | Liczba elementów głowicy liniowej | ≥ 190 |  |
| 32. | Szerokość skanu głowicy liniowej | ≥ 44 mm |  |
| 33. | Możliwość pracy głowicy liniowej z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | GŁOWICA CONVEX |  |  |
| 34. | Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej, przeznaczona do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych | TAK |  |
| 35. | Zakres częstotliwości pracy głowicy convex | Co najmniej 1–7 MHz |  |
| 36. | Liczba elementów głowicy convex | ≥ 192 |  |
| 37. | Kąt skanowania głowicy convex | ≥ 65° |  |
|  | GŁOWICA PHASED ARRAY |  |  |
| 38. | Głowica Phased Array przeznaczona do badań kardiologicznych, TCD i brzusznych | TAK |  |
| 39. | Zakres częstotliwości pracy głowicy Phased Array | Co najmniej 1–5 MHz |  |
| 40. | Liczba elementów głowicy Phased Array | ≥ 80 |  |
| 41. | Kąt skanowania głowicy Phased Array | ≥ 90° |  |
|  | GŁOWICA ENDOWAGINALNA |  |  |
| 42. | Głowica endowaginalna przeznaczona do badań ginekologiczno-położniczych | TAK |  |
| 43. | Zakres częstotliwości pracy głowicy endowaginalnej | Co najmniej 2–11 MHz |  |
| 44. | Kąt skanowania głowicy endowaginalnej | ≥ 180° |  |
| 45. | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej do głowicy endowaginalnej | TAK |  |
| 46. | Liczba elementów głowicy endowaginalnej | ≥ 128 |  |
|  | WYMAGANIA FORMALNE I SERWISOWE |  |  |
| 47. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz szkolenie personelu | TAK |  |
| 48. | Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 49. | Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski | Min. 24 miesiące |  |

Oświadczenie oferenta:

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.

.............................................                         .............................................

miejscowość i data                                              podpis oferenta