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Załącznik nr 1 - Wymagane Parametry Techniczne


Wymagane Parametry Techniczne
Zamawiający: NZOZ GPLR sp.j.

	Pełna nazwa oferowanej wagi
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Dystrybutor – Oferent
	Podać
	




	Lp.
	Parametr / warunek
	Parametr wymagany
	Odpowiedź oferenta

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy
	TAK
	

	2.
	Elektroniczna waga medyczna kolumnowa ze zintegrowanym wzrostomierzem
	TAK
	

	3.
	Przeznaczenie do profesjonalnego ważenia pacjentów w pozycji stojącej
	TAK
	

	4.
	Maksymalne obciążenie
	Min. 200 kg
	

	5.
	Dokładność odczytu masy ciała
	Maks. 100 g
	

	6.
	Zakres pomiaru wzrostu
	Co najmniej 60–200 cm
	

	7.
	Dokładność odczytu wzrostu
	Maks. 1 mm
	

	8.
	Czytelny wyświetlacz cyfrowy
	TAK
	

	9.
	Stabilna platforma z powierzchnią antypoślizgową
	TAK
	

	10.
	Funkcja zerowania i tarowania
	TAK
	

	11.
	Zasilanie sieciowe lub bateryjne/akumulatorowe
	TAK
	

	12.
	Ważna ocena zgodności metrologicznej właściwa dla wagi medycznej
	TAK
	

	13.
	Oznakowanie CE i zgodność z wymaganiami dla wyrobów medycznych
	TAK
	

	14.
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	15.
	Gwarancja wraz z serwisem na terenie Polski
	Min. 24 miesiące
	


Oświadczenie oferenta:
Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania wskazane w niniejszym formularzu. Do oferty dołączono materiały potwierdzające podane parametry.
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